1
magnetisch-induktives Durchflussmessgerät zur bidirektionalen Messung von 
dickflüssigem Abwasser-, Faul- oder Bioschlamm.
   
- erhöhte Betriebssicherheit durch erweiterte, permanente Selbstdiagnosefunktionalität

- Menügeführte Inbetriebnahme


- Leerrohrerkennung durch MSÜ-Elektrode


- Messung von Pulsierenden Durchflüssen im Standard

- Bezugselektrode

   
- Schleichmengenunterdrückung mit einstellbaren Schaltpunkten
  
- Validierbare Messgenauigkeit im eingebauten Zustand


- alle Ein- und Ausgänge galvanisch getrennt


- Bedienung über Touch Control


- Optional Erweiterte Diagnose Funktionalität wie Belagsbildungserkennung

Bauform: 


Kompaktgerät: Messaufnehmer mit aufgebautem Messumformer
optional auch in getrennter Bauform
Messaufnehmer

Nennweite: 


DN15 … DN600 

Baulänge: 


gem. DVGW

Prozessanschluss: 

Flansche gemäß EN (DIN 2501)



Stahl ST 37.2, Zn/Al-beschichtet (DN < 350) 

bzw. mit Amerlock 400 Lackierung (DN > 300)
Nenndruck: 


PN 40 (DN 15 ...DN 150)





PN 24 (DN 200 … DN 600)




PN 16 (DN 65…DN 600)





PN 10 (DN 200 … DN 600)





Andere Druckstufen auf Anfrage

Gehäuse: 


Messumformer: 
Alu-Druckguss, beschichtet





Messaufnehmer:
Alu-Druckguss, beschichtet (DN 15 … 300)








Amerlock 400 (DN 350 .. 600)

Auskleidung: 


wahlweise Naturgummi, Polyurethan PU, HG, PTFE oder PFA
Elektroden: 


Edelstahl 1.4435/316L, Alloy C-22, Tantal, Platin/Rhodium 80/20




Flach-, Spitz-, Bügel- oder Bürstenelektroden

Mediumstemperatur: 

0 … 60°C (Naturgummi-Auskleidung)

-20..50°C (PU Auskleidung)

0…80°C (Hartgummi)

- 20 … 180 °C (PFA Auskleidung)
- 40 … 130 °C (PTFE Auskleidung)

Schutzart: 


IP67 für Messumformer und Messaufnehmer




Optional IP 68 für Messaufnehmer Promag S in Getrenntausführung

Messbereich: 


? m3/h; 
v = 0,01 … 10 m/s mit spezifizierter Messgenauigkeit
Messumformer

Anzeige: 


4-zeilige, beleuchtete LCD



- individuell konfigurierbar für Darstellung unterschiedlicher Messwert- 

  und Statusgrößen
       



- 3 Summenzähler

Messgenauigkeit: 

Standard: +/- 0,2% v.M. +/- 2 mm/s; 

bei Bürstenelektroden (Option): +/- 0,5% v.M. +/- 2 mm/s
Messdynamik: 


über 1000:1

Ein-/Ausgänge:   

- analog: 0/4...20 mA aktiv/passiv wählbar




- Statuseingang konfigurierbar

- Impuls-/Frequenzausgang aktiv/passiv wählbar (passiv: open  
  collector)


- 2 Relaisausgänge


- Stromeingang

wahlweise: Profibus PA, Foundation Fieldbus

Hilfsenergie: 


45 … 65 Hz / 20-260 V AC / 20-64 V DC
z.B. Fabr.: 


Endress + Hauser

Typ: 



Promag 55S
