Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen mit „ODER“ gekennzeichnet, um Ihnen die Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Bitte löschen Sie zudem die kursiv dargestellten Auswahl-Hilfen!

Ultraschall Durchflussmessgerät zur Messung von Wasser und wasserähnlichen Flüssigkeiten mit integrierter Temperaturmessung.

Grundeigenschaften für diese Geräteserie:

- Feldgehäuse in Kompaktausführung

- Hochgenaue und zuverlässige Inline Messung des Volumenflusses

- Robustes Industriedesign

- DGRL/PED Zulassung

- Bedienung über Webbrowser durch im Gerät integrierten Webserver (RJ45 Ethernet Schnittstelle)

- Messrohr Material aus rostfreiem Stahl

- Integrierte Diagnosefunktion

Option:

- Funktion zur rückführbaren Verifikation des Messgeräts gemäß ISO 9001 im eingebauten Zustand ab Werk im Gerät integriert

Bauform: 			Kompaktgerät, Messaufnehmer mit aufgebautem Messumformer

Messbereich: 			_____ m³/h

(Bitte ggf. mit Applikator an den Messbereich anpassen, siehe

www.de.endress.com/Applicator)

Nennweite: 			DN ____ (Bitte benennen, erhältlich in DN50…DN150)						(Bitte ggf.mit Applikator an den Messbereich anpassen, siehe

www.de.endress.com/Applicator)

Baulänge:			Gem. DIN EN 1434-2

Prozessanschluss: 		Rostfr. Stahl, loser Blechflansch EN1092-1 (DIN2501)
ODER	Rostfr. Stahl, loser Flansch EN1092-1 (DIN2501)
ODER	Rostfr. Stahl, Flansch EN1092-1-B1 (DIN2501)
ODER C-Stahl, loser Flansch EN1092-1 (DIN2501)

ODER C-Stahl, loser Blechflansch EN1092-1 (DIN2501)

Nenndruck: 			PN10/PN16/PN25 (je nach Prozessanschluss und Nennweite)

Gehäuse Messumformer:	Alu-Druckguss, beschichtet

Schutzart Messumformer:	IP66/67

Schutzart Messaufnehmer: 	IP66/67

Anzeige: 			Ohne

ODER 4-zeilig, beleuchtet

Bedienung:	Mit Webserver via RJ45 Schnittstelle

Messabweichung: 		+/- 0,5% v.M.

ODER	+/- 0,5% v. M., 3- Punkt

ODER	+/- 0,5% v. M., 3- Punkt, rückführbar ISO/IEC17025

Messdynamik: 		200:1

Ein-/Ausgänge:	1x 4-20mA HART und 1x Impuls/Frequenz/Schaltausgang

Anwendungspaket:	rückführbare Verifikation des Messgerätes gemäß ISO 9001 im eingebauten Zustand ab Werk integriert

Einlaufstrecke:	5xDN (gemäß DIN EN1434-1:2016)

Auslaufstrecke:	3xDN (gemäß DIN EN1434-1:2016)

Hilfsenergie: 			24 VDC

z.B. Fabrikat: 			Endress + Hauser Prosonic Flow E100