Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen mit „ODER“ gekennzeichnet, um Ihnen die Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Bitte löschen Sie zudem die Kursiv dargestellten Auswahl-Hilfen!

Batteriebetriebenes magnetisch-induktives Durchflussmessgerät, mikroprozessorgesteuert und überwacht in Kompakt-Bauweise. Mit folgender Ausrüstung:

Grundeigenschaften für diese Geräteserie:

- Bezugselektrode

- Schleichmengenunterdrückung

- alle Ein- und Ausgänge galvanisch getrennt

- Leerrohrerkennung durch MSÜ-Elektrode

- Batteriebetrieb mit Lithium-Thionylchlorid-Hochleistungsbatterien oder Versorgung über Stromnetz

- Maximale Batterielaufzeit bis zu 15 Jahre

- Hintergrundbeleuchtete grafische Anzeige

- Wizard für Inbetriebnahme

- integrierter Datenlogger und Echtzeituhr

- Bedienung

- über Bluetooth mittels SmartBlue-App von Endress+Hauser

- verschlüsselte Datenfernübertragung via LTE Cat M1, LTE Cat NB1, EGPRS

- Leitfähigkeitsmessung integriert

Optional:

- Funktion zur rückführbaren Verifikation des Messgeräts gemäß ISO 9001 im eingebauten Zustand im Gerät integriert

- externe Druckmessung zur Leckageüberwachung

- Sensoroption 0x DN Einlauf-/Auslaufstrecke mit eingeschnürtem Messrohr

- Zertifizierter Korrosionsschutz nach EN ISO 12944 für die Geräteinstallation:

- unter Wasser (erfüllt Im2 gemäß EN ISO 12944)

- im Erdreich (erfüllt Im3 gemäß EN ISO 12944)

- in Regionen mit salzhaltiger Umgebung (erfüllt C5-M gemäß EN ISO 12944)

- in Regionen mit stark schwankender Feuchtigkeit oder Temperatur (Wüsten, Tropen)

Bauform: 			Kompaktgerät, Messaufnehmer mit aufgebautem Messumformer

ODER	Getrennte Bauform mit 5m Spulen- und Signalkabel

ODER	Getrennte Bauform mit 10m Spulen- und Signalkabel

ODER	Getrennte Bauform mit 20m Spulen- und Signalkabel

ODER	Getrennte Bauform mit  ____ m Spulen- und Signalkabel

Messbereich: 			_____  m³/h

(Bitte ggf.mit Applikator an den Messbereich anpassen, siehe

www.de.endress.com/Applicator)

Nennweite: 			DN ____ (Bitte benennen, DN25…DN600)							(Bitte ggf.mit Applikator an den Messbereich anpassen

Baulänge: 			gem. DVGW/ISO, ab DN600 1:1,3 Einbaulängen

Prozessanschluss: 		Flansche n. EN 1092-1

Kohlenstoffstahl, Al/ Zn-Schutzlackierung

Rostfreier Stahl

Nenndruck: 			PN6/PN10/PN16/PN25/PN40 (je nach Prozessanschluss)

Gehäuse: 			Polycarbonat

Elektroden: 			1.4435 / 316L

ODER	1.4435 / 316L Spitzelektroden

ODER	Alloy C-22

ODER	Alloy C-22 Spitzelektroden

Auskleidung: 			Polyurethan 	/ -20…50°C 	(DN25…DN600)

/Mediumstemperatur	ODER	Hartgummi 	/ 0…80°C 	(DN50…DN600)

Zulassungen:			KTW/W270, ACS, NSF 61, WRAS BS 6920

Schutzart Messaufnehmer: 	IP66/67 (NEMA4X)

ODER	IP68 (NEMA 6P)		(ausschließlich bei Getrennt-Gerät)

Schutzart Messumformer:	IP66/67

Anzeige/Bedienung: 		Hintergrundbeleuchtete grafische Anzeige/

Bedienung über Bluetooth mittels SmartBlue-App

Messgenauigkeit: 		+/- 0,5% v.M.

Messdynamik: 			1000:1

Ein-/Ausgänge:   		- 3x Impuls-/Schaltausgang

- Modbus RS485

- Mobilfunk

- 1x Statuseingang

Kommunikation:		Datenübertragung via LTE Cat M1, LTE Cat NB1, EGPRS

Hilfsenergie: 			Batteriebetrieb:

DC 3,6 V; Lithium-Thionylchlorid-Hochleistungsbatterie

Versorgung über Stromnetz (optional):

AC 100…240 V / DC 19…30 V

Werkstoff:			Gehäuse aus Polycarbonat

z.B. Fabrikat: 			Endress + Hauser Promag W 800