Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten

Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie,

Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und  die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Komplettmessstelle  Gesamt- Phosphor -Messung

Bestehend aus

Gesamt - Phosphor -Analysengerät

Gesamt - Phosphor -Analysengerät für die

- Überwachung des Kläranlagenzulaufs

- Überwachung des Kläranlagenablaufs

- Überwachung industrieller Abwässer

Meßverfahren: Colorimetrisch, Molybdänblau-Methode

## Gesamt- Phosphor Prozess-Analysegerät

für die zuverlässige und sichere Überwachung der kommunalen und industriellen Abwasserreinigung 

- Kompaktgerät mit sicheren ASA-PC Kunststoffgehäuse

- 1 Kanal Gerät

- selbstansaugend mit Geräteschutz (Grobsieb )

- Multi-Spektral-Photometer nach DIN EN ISO 6878  : umschaltbare Messbereiche

- Liquiline-Messumformer CM44x mit Klartext-Menübedienung und Memosenprotokoll für

Konfiguration, Parametrierung und Diagnose (Datenlogger)

- bis zu 4 Parameter zusätzlich auf Memosensbasis

- gekühlte Reagenzienkammer zur Verlängerung der Reagenzstandzeit

- frei wählbarer Automatische und auf den Prozess abgestimmte Mess- Kalibrier - und 
  Reinigungsintervalle

- sichere und hoch genaue Dosierung von Reagenzien durch optische Dosiereinheit; Förderung 
  der Reagenzien durch Dosierspritze

- zuverlässige Förderung der Probe mittels Peristaltikpumpe

- Reduzierung des Wartungsaufwandes durch verminderten Reagenzienverbrauch, 
  Erhöhung  der Reagenzienstandzeit und der Dosierspritzen

Messverfahren:	Colorimetrisch, Indophenolblau, DIN EN ISO 6878

Messbereich:	0 …2 mg/l P
0,05 bis 10 mg/l P

0,5 bis 50mg/l P; 
erweiterter Messbereich mit integriertem Verdünnungsmodul

Messabweichung:		CA80TP-AAF1: 0,05 bis 10 mg/l P 	+/-0,06mg/l P
				CA80TP-AAF1: 2,0 bis 10 mg/l P	+/- 3% vom Messwert

CA80TP-AAF4: 0,5 bis 10 mg/l P 	+/- 0,4 mg/l P
CA80TP-AAF4: ,50 bis 50mg/l P	+/- 4% vom Messwert

Probevorbereitung:                     Grobsieb bzw. Y-Abscheider (optional)

Messintervall T 100:                   	kontinuierlich 30 min. bei 5 min Aufschlusszeit 
(einstellbar bis 24h)

Sensor Eingang:                         bis zu 4 x Memosens (optional)

Kühlmodul:			optional

(optional mit Kühlung)

Messausgang:			2 x 0/4-20 mA, optional 4 x 0/4-20 mA,

Daten-Schnittstelle:		Modbus RS485

Webserver

(Modbus TCP + Webserver)

(Ethernet)

(Profibus DP + Webserver)

Ethernet IP

Meldekontakte:			Alarmrelais, optional 2 Digitalausgänge (NAMUR NE 43)

Umgebungstemperatur:                   + 5 °C bis + 40 °C

Hilfsenergie:			230 V + 10 %, 50/60 Hz
				(24 V DC + 15 %,)

Schutzart:			IP 55 (mindestens)

Abmessungen:			793 x 530 x 417 mm (f. Wandmontage)

Gewicht:			42 kg ASA-PC Kunststoff mit Kühlung

(39,5 kg ASA-PC Kunststoff ohne Kühlung)

Probenbedarf:			6 ml / Messung  (Feststofffrei)

Reagenzienverbrauch:	630 µl pro Reagenz und  Messung ; 
1000ml im Monat bei 45 min. Messintervall

Kalibrierintervall:	12h …90 Tagen einstellbar (abhängig von Anwendung)

Standardlösung	:		90 ml/Monat bei eine Kalibrierung alle 48 Std.

Wartungsintervall:		3…6 Monate

Betreuung:			ca. 1 h/Monat

Probenzufuhr / -aufbereitung:	drucklos bei Grobfilter bis einer Partikelgröße <800µm
Mit Y-Abscheider (optional)> 800µm und Druck von 1,5…4,0 bar

### Optionales Zubehör

#### Probenzufuhr mit Y-Abscheider

Geschlossenes Gehäuse und Gerätesockel

### z.Bsp. Fabr.:	Endress + Hauser

Typ.:				Liquiline System CA 80 TP