Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Komplettmessstelle Trübungs-Messung zur Rohr oder Behältermontage bestehend aus

- Trübungssensor mit Festkabel

- Trübungs-Messumformer

- Armatur zur Aufnahme der Elektrode

Trübungs-Messelektrode Optisch

Alle sensorischen Prinzipien (90°/135° und Vierstrahl-Wechsellicht; 860 nm) sind im Sensorkopf enthalten - Anwendung:

..Trübungsmessung im Auslauf

..Feststoffgehalt in der Belebung und in der Rezirkulation

..Feststoffgehalt in der Schlammbehandlung

..Abfiltrierbare Stoffe im Kläranlagenauslauf

- Digitaler Sensor, Memosens-Protokoll werkskalibriert (Basis Formazin). Alle auswählbaren

Anwendungen (z.B. Belebtschlamm) sind vorkalibriert

- Temperaturfühler integriert

Detailbeschreibung

Messbereich			Trübung 0 ... 4000 FNU ; Feststoffgehalt  0 ... 4 g/l

(Trübung 0…4000 FNU; Feststoffgehalt 0…300 g/l)

Temperaturbereich:		-20…+80°C

Druck:				0…10 bar

Prozessanschluß/Werkstoffe:	Gewinde G 1“, NPT ¾“/ Edelstahl, PES, Saphirglas

Zulassung:			Ex-freier-Bereich

Kabellänge			3m (7m, 15m, __m max.50m)

z.B. Fabrikat: 			Endress + Hauser

Typ: 				CUS51D

Hinweis für den Planer:

Messbereich bei Feststoffgehalt: Bei Feststoffen hängen die erzielbaren Messbereiche sehr stark von den tatsächlich vorliegenden Medien ab und können von den empfohlenen Arbeitsbereichen abweichen. Stark inhomogene Medien können Messwertschwankungen erzeugen und somit den Messbereich einengen.

- Trübungs-Messumformer

Multiparameter-Messumformer für die Analysenmesstechnik zur Überwachung und Steuerung von verfahrenstechnischen Prozessen. .Folgende Parameter können gemessen werden: pH, Redox, Leitfähigkeit, Trübung/ Feststoffgehalt, Nitrat, Ammonium, gelöster Sauerstoff, SAK, Chlor, Kalium, Chlorid

Grundeigenschaften für diese Geräteserie

- Digitale Signalübertragung von und zu den Sensoren

- Automatische Sensorerkennungmit Anpassung der Software

- Möglichkeit der Parameteränderung ohne Hardwareänderung im laufenden Betrieb.

- Automatische Temperaturkompensation

- einfache und intuitive Bedienung durch Bedienkonzept via Navigator und Softkeys

- transflektives grafisches Display (hoher Kontrast auch bei heller Umgebung)

- individuelle Messwertdarstellung programmierbar

- integrierter Stromausgangssimulator

- Signalisierung des Fehlerfalles zusätzlich durch rote Displaybeleuchtung

- Kundenspezifische Alarmkonfiguration für Alarmkontakt und Fehlerstrom

- Logbuchfunktion (Daten-, Ereignis- und Programmlogbuch) und Datenlogger mit Kalibrierhistorie

- Übertragen kompletter Konfigurationen, Datensicherung und Softwareupdate durch SD-Karte

- zuverlässige Wärmeabfuhr ohne Lüfter

- Stromausgänge potenzialgetrennt gegen Sensorstromkreise und gegeneinander,

Bauform: 			Feldgehäuse für Wand- und Rohrmontage (bis 61mm)

Eingang: 			1-Kanal-Variante:störsicherer MEMOSENS Eingang

(2-Kanal-Variante: Zwei störsichere MEMOSENS Eingänge)
				weitere Kanäle aufrüstbar

Ausgänge:			2 x 0/4...20 mA HART,für Hauptmesswert und Sekundär-Wert,

(4 x 0/4...20 mA,HART für Hauptmesswert und weitere Werte)

Kommunikation	(option)		(Ethernet)

(Modbus TCP(+Ethernet Konfiguration))

(Profibus DP (+Ethernet Konfiguration))

Kontakte: 			1 Alarmkontakt

(1 Alarmkontakt mit 2 weiteren Grenzkontakten)

(1 Alarmkontakt mit 4 weiteren Grenzkontakten)

Messbereich:			abhängig vom angeschlossenen Sensor

Stör-Festigkeit/-Aussendung: 	gemäß EN 61326-1:2006

Überspannungsschutz: 		nach EN 6100-4-5

Hilfsenergie: 			100 ... 230 V AC ± 15%, 50/60 Hz

(24VDC)

(24VAC)

Schutzart:			IP 66/67, Dichtigkeit und Korrosionsbeständigkeit nach NEMA 4X

z.B. Fabrikat:			Endress+Hauser

Typ: 				Liquiline CM442

(Liquiline CM444 bei mehr als 2 Kanälen)

Wechselarmatur Handbetätigt

Wechselarmatur für Trübungs-/Feststoffsensoren mit Kugelhahn, handbetätigt bis

2 bar. Material Edelstahl 316L/1.4408 (KH).

Druckstabil bis 10 bar Prozessdruck, mit integrierter Spülkammer.

Sensorhub 			170mm

(270mm)

Prozessanschluß		G2" innen mit Einschweißadapter

(Flansch DN50/ PN16)

z.B. Fabrikat:			Endress+Hauser

Typ: 				CUA451

Empfohlenes Zubehör :

Mast/Wand. Befestigungssatz 71096920 für Messumformer CM44x

Wetterschutzdach für CM442 aus 1.4301 (320x300x270mm)

Überspannungsschutz für die Versorgungsleitung

Kompaktgerät zur Tragschiene 35mm-Montage. Anwendung: Zum Schutz vor Überspannung und magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungen

von Feldgeräten und übergeordneten Systemen

Zulassung 			Ex-freier Bereich

(ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb)

Anwendung			Versorgungsspannung 90-230V (+/-10%)

(Versorgungsspannung 10-55V (+/-20%))

Überspannungsschutz für die Signalleitung ( Anzahl richtet sich nach Anzahl der Ausgänge)

Kompaktgerät zur Tragschiene 35mm-Montage. Anwendung: Zum Schutz vor Überspannung und magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungen

von Feldgeräten und übergeordneten Systemen

Zulassung 			Ex-freier Bereich

(ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb)

Anwendung			Messsignal 0/4-20mA, PFM,PA,FF

Schutzgehäuse Feldmontage für HAW 562-Überspannungsschutz

mit eingebauter Tragschiene zum Einbau von bis zu vier HAW562-Geräten, Erdanschluss, GORE-TEX Filter, 2 Plombierschrauben und 4 Kunststoff Kabeleinführungen M20; Feldgehäuse aus Aludruckguss, 100x160mm,epoxidbeschichtet,