Anschlussfertiges Messsystem im GFK-Schrank für Nitrat, Leitfähigkeit, Sauerstoff, Trübung und pH/Redox bestehend aus:

SCHRAMM GFK SCHRANK
Leerschaltschrank in Sandwichbauweise für Wandaufhängung und Standmontage
• aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK )
• B1500 x H1190 x T500 mm
• hervorragende Wärme- und Kälteisolierung durch doppelwandige Sandwich-Bauweise,           Wärmedurchgangskoeffizient K=1,2W/m²K
• UV-, korrosions- und seewasserbeständig
• Farbton RAL 7035
• Schutzklasse: IP 54
• Tür zweiflügelig mit 3-Punkt-Verriegelung durch Stangenverschluss und Schwenkhebelgriff, Profil-                                     Halbzylinder, Anschlag links
• Türfeststeller mittels Gasdruckfeder mit 100 mm Enddämpfung
• Befestigungsbuchsen M10 aus CrNi-Stahl in der Rückwand, Montageplatte aus verzinktem Stahlblech

VERROHRUNG:

Verrohrung Edelstahl 1/2"

Schlauchtülle

2-Wege Kugelhahn

NADEL/ABSPERRVENTIL

90° Verbindung

45°-Stück

T-Stück

Verbindung (Verschraubung zur Demontage)

Sonstiges (Kabelkanal, Befestigungsmaterial, PVC-U Rohr etc.)

Stromversorgung

Kleinverteiler zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene

(max. Vorsicherung kundenseitig <= 25 A)

Netzteil 24 VDC Magnetventil für Reinigung CAS51D

Sicherungsautomat

div. elektrische Kleinteile

(Kabel, Kabelkanal, Kabelverschraubungen, Befestigungsmaterial, Beschriftung, etc.)

GERÄTETECHNIK:

6-Kanal-Multiparameter-Messumformer für die Analysenmesstechnik

Bauform: 			Feldgehäuse für Wandmontage

Eingang: 		               6 störsichere MEMOSENS Eingänge mit digitaler Übertragung

alle Parameter in beliebiger Kombination anschließbar

Ausgänge:			8 Ausgänge 0/4...20 mA, aktiv, potenzialgetrennt gegen

Sensorstromkreise und gegeneinander,

Kontakte: 			4 Relaiskontakte

Messbereich:			abhängig vom angeschlossenen Sensor

Stör-Festigkeit/-Aussendung: 	gemäß EN 61326-1:2006

Überspannungsschutz: 		nach EN 6100-4-5 (Blitzschutz)

Hilfsenergie: 			100 ... 230 V AC ± 15%, 50/60 Hz

Schutzart:			IP 66/67, Dichtigkeit und Korrosionsbeständigkeit nach NEMA 4X

Fabr.: 				Endress+Hauser

Typ: 				Liquiline CM448

SENSOREN MIT DURCHFLUSSARMATUREN:

Digitaler Sensor für die optische Messung von Nitrat in Trinkwasser

  - einsatzbereit durch Werkskalibrierung

  - vereinfachte Inbetriebnahme (Plug & Play) durch automatische Sensorerkennung bei Anschluss an Messumformer (Liquiline CM448)

  - Intelligenter Sensor, alle Kenndaten und Kalibrierwerte sind im Sensor gespeichert

  - Festkabelanschluss mit  Memosens-Protokoll

  - wartungsarm ohne bewegliche Teile

| Messprinzip: | Mehrstrahl UV-Licht Photometer mit Verschmutzungskompensation |
| --- | --- |
| Messbereich: | Küvettenspalt 8 mm (Klarwasser): 0,01...20 mg/l NO3-N oder 0,04 ... 80 mg/l NO3 |
| Messgenauigkeit: | Bei 0,01 ... 20 mg/l NO3-N (8 mm Küvettenspalt): ±0,04 mg/l unterhalb 2 mg/l 2% vom Messbereichsendwert oberhalb 2 mg/l |
| Prozesstemperatur: | +5 °C…+50 °C |
| Prozessdruck: | 0,5 … 10 bar abs. |
| Umgebungstemperatur: | - 20 … 60 °C |
| Schutzart: | IP68 |
| Werkstoffe: | Nichtrostender Stahl 1.4404 Quarzglas |
| Gewicht: | 1,6 kg |
| Kabellänge: | 1,5m |
| Anschluss: | Gewinde G 1 |
| Durchflussarmatur: | CYA251 mit Reinigungsanschluss, PVC, max. 6 bar |
| Fabr.: | Endress + Hauser |
| Typ: | CAS51D + CYA251 |

Digitaler Sensor für Trübung im Trinkwasser

Speicherung der Sensor- und Prozessdaten im Sensorkopf (Memosenstechnologie)

Messprinzip:                                     90°-Streulichtmethode gemäß ISO 7027

Messbereich:                                        0,000 – 4000 FNU

Messgenauigkeit:                                  2 % +/- 0,01 FNU, Bezug: Werkskalibrierung Formazin

Nachweisgrenze:                                  bei MB 0-10 FNU: 0,0015 FNU

Werkstoffe:                                           nichtrostender Stahl 1.4404, optische Fenster: Saphir

Anschluss:                                             Gewinde G 1

Durchflussarmatur:                               aus PE, Prozessdruck: bis 6 bar, Durchfluss: 10 – 100 l/h

Selbstentlüftung durch senkrechten Einbau

Fabrikat:                                                Endress + Hauser

Typ:                                                       CUS52D + CUA252

Digitaler Sensor für Leitfähigkeit im Trinkwasser

Speicherung der Sensor- und Prozessdaten im Sensorkopf, mit Memosens-Steckkopf und Temperaturfühler (NTC)

Messprinzip:                                          konduktiv

Prozessanschluss:                                  Gewinde G 1

Werkstoff:                                             PES

Messbereich:                                        10 µS/cm – 10 mS/cm

Kabellänge:                                          Memosenskabel 1,5 m

Durchflussarmatur:                              Zufluss: unten, Abfluss: oben, aus PP, bis 90°C  und 6 bar einsetzbar

Fabrikat:                                               Endress + Hauser

Typ:                                                      CLS21D + CLA752+ CYK10

Digitaler Sensor für gelöstem Sauerstoff im Trinkwasser

Speicherung der Sensor- und Prozessdaten  im Sensorkopf, mit Memosens-Technologie, optisches Verfahren

Messprinzip:                                        Floureszenzlöschung

Messbereich:                                       0 – 20 mg/l

Prozessanschluss:                                Gewinde G1

Werkstoffe:                                         nichtrostender Stahl 1.4571 und POM

Kabellänge:                                         Festkabel 1,5m

Durchflussarmatur:                            aus PVC, bis 6 bar / 0- 50 °C

Fabrikat:                                             Endress + Hauser

Typ:                                                    COS61D + COA250

Digitale Kombi-Elektrode für pH und Redox im Trinkwasser

Speicherung der Sensor- und Prozessdaten im Sensorkopf  (Memosens-Technologie)

Messwerte:                                          gleichzeitige Messung von pH und Redox mit Platin-Zusatzelektrode

Werkstoffe:                                         Glaselektrode mit PTFE-Ringdiaphragma und Gelfüllung

Signalübertragung:                              kontaktlos, induktiv

Messbereich:                                       pH 1 – 12, Redox:  - 1500 mV bis + 1500 mV

Kabellänge:                                         Memosenskabel 1, 5m

Durchflussarmatur:                             Prozessanschluss G 1, Werkstoff: PP, max. 6 bar

Fabrikat:                                              Endress + Hauser

Typ:                                                     CPS16D + CPA250 + CYK10

Sämtliche Messungen incl. Verrohrung anschlussfertig aufgebaut auf Montageplatte.

Montageplatte eingebaut in vorstehenden GFK-Schrank.

Inbetriebnahme und Einweisung des Bedienungspersonals durch den Hersteller.