Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen mit „ODER“ gekennzeichnet, um Ihnen die Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Bitte löschen Sie zudem die Kursiv dargestellten Auswahl-Hilfen!

Massedurchflussmesser kompakte Bauform zur direkten Erfassung des Massendurchflusses, der Messstoffdichte und der Temperatur nach dem Coriolis-Prinzip mit folgender Ausrüstung:

Grundeigenschaften für diese Geräteserie:

- ausbalanciertes, gebogenes Zweirohrsystem

- unempfindlich gegen Anlagenverspannungen/-vibrationen

- einfache, kostengünstige Montage ohne zusätzliche Abstützungen

- Software für Rückflusskompensation

- alle Ein- und Ausgänge galvanisch getrennt

- Bedienung

– Über die Vor-Ort-Anzeige mit Displaybedienung von außen

– Über Webbrowser durch im Gerät integrierten Webserver (RJ45 Ethernet Schnittstelle)

– Über Bedientools wie z.B. “FieldCare” oder „DeviceCare“ von Endress+Hauser

– Über ein HART-Handbediengerät

- Displaybedienung von außen (Touch Control)

- Temperaturmessung integriert

Optional:

- Integriertes WLAN-Modul für Wireless-Bedienung mittels Laptop, Tablet oder Smartphone

- Funktion zur rückführbaren Verifikation des Messgeräts gemäß ISO 9001 im eingebauten Zustand im Gerät integriert

Bauform: 			Kompakt

Explosionsschutz:		ATEX II 2GD

ODER	ATEX II 3GD

ODER	Ex-frei

Messbereich: 			_____   t/h

(Bitte ggf. mit Applikator an den Messbereich anpassen, siehe

www.de.endress.com/Applicator)

Nennweite: 			DN ____ (Bitte benennen, DN08…DN80)							(Bitte ggf. mit Applikator an den Messbereich anpassen, siehe

www.de.endress.com/Applicator)

Prozessanschluss:		Flansche nach EN 1092

Nenndruck:			PN40

Werkstoffe

- Messrohre: 			Edelstahl 1.4539

- Flansch:			Edelstahl 1.4404

Mediumstemperatur:		-40°C...+150°C

Gehäuse Messumformer: 	Alu-Druckguss, beschichtet

Schutzart Messumformer:	IP66/67

Schutzart Messaufnehmer: 	IP66/67

Anzeige: 			4-zeilige, 3 Bedientasten, beleuchtete LCD-Anzeige

- Momentanwerte

- Summenzähler

- Statusgrößen

Bedienung:	Über Webbrowser durch im Gerät integrierten Webserver mittels RJ45 Ethernet Schnittstelle

Über Display von außen mittels Touch Control

Optional: Im Messgerät integriertes WLAN-Modul für Wireless-Bedienung mittels Laptop, Tablet oder Smartphone

Geräteprüfung:	Optional: Funktion zur rückführbaren Verifikation des Messgeräts gemäß ISO 9001 im eingebauten Zustand im Gerät integriert

Messabweichung: 		Massedurchfluss:	+/- 0,15% v. M.

Dichte: 			+/- 0,0005 g/cm³

Messdynamik: 			über 1000:1

Ein-/Ausgang 1:   		0/4...20 mA Stromausgang mit HART-Kommunikation

ODER	PROFINET

ODER	Ethernet/IP

ODER	PROFIBUS PA

ODER 	PROFIBUS DP

ODER	Modbus RS485

Ein-/Ausgang 2:   	Konfigurierbares I/O, nutzbar als: Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang, Statuseingang, 4…20 mA Stromausgang, 4…20 mA Stromeingang

ODER	Relais

Ein-/Ausgang 3:   	Konfigurierbares I/O, nutzbar als: Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang, Statuseingang, 4…20 mA Stromausgang, 4…20 mA Stromeingang

ODER	Relais

Hilfsenergie: 			24 V DC

ODER	230 V AC

Zubehör:			Optional: Wetterschutzhaube

z.B. Fabr.: 			Endress + Hauser Promass E 300