Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen mit „ODER“ gekennzeichnet, um Ihnen die Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Bitte löschen Sie zudem die Kursiv dargestellten Auswahl-Hilfen!

Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät kompakte Bauform zur bidirektionalen Messung von Flüssigkeiten mit einer Mindestleitfähigkeit von ≥ 5 μS/cm. Mit folgender Ausrüstung:

Grundeigenschaften für diese Geräteserie:

- Schleichmengenunterdrückung

- Software für Rückflusskompensation

- Leerrohrerkennung durch MSÜ-Elektrode

- alle Ein- und Ausgänge galvanisch getrennt

- Bezugselektrode

- Bedienung

– Über die Vor-Ort-Anzeige mit Displaybedienung von außen

– Über Webbrowser durch im Gerät integrierten Webserver (RJ45 Ethernet Schnittstelle)

– Über Bedientools wie z.B. “FieldCare” oder „DeviceCare“ von Endress+Hauser

– Über ein HART-Handbediengerät

- Leitfähigkeitsmessung integriert

Optional:

- Integriertes WLAN-Modul für Wireless-Bedienung mittels Laptop, Tablet oder Smartphone

- Funktion zur rückführbaren Verifikation des Messgeräts gemäß ISO 9001 im eingebauten Zustand im Gerät integriert

- Sensoroption 0x DN Einlauf-/Auslaufstrecke mit vollem Rohrdurchgang ohne Druckverlust (Messabweichung 0,5% v.M.)

Bauform: 			Kompakt

Sensoroption: (optional)	0x DN Einlauf-/Auslaufstrecke mit vollem Rohrdurchgang ohne Druckverlust (Messabweichung 0,5% v.M.)

Explosionsschutz:		Ohne ATEX

ODER	ATEX II 2GD

ODER	ATEX II 3GD

Messbereich: 			_____  m³/h

(Bitte ggf. mit Applikator an den Messbereich anpassen, siehe

www.de.endress.com/Applicator)

Nennweite: 			DN ____ (Bitte benennen, DN25…DN2400)								(Bitte ggf. mit Applikator an den Messbereich anpassen, siehe

www.de.endress.com/Applicator)

Baulänge:			gem. DVGW/ISO, ab DN600 1:1 Einbaulängen

ODER	gem. DVGW/ISO, ab DN600 1:1,3 Einbaulängen

Prozessanschluss: 		für Nennweiten DN25…DN400:

C-Stahl, Flansch EN1092-1 (DIN2501)

ODER	Rostfr. Stahl, Flansch EN1092-1 (DIN2501)

für Nennweiten DN450…2000:

C-Stahl, Flansch EN1092-1 (DIN2501)

für Nennweiten DN25…300

Loser Blechflansch, EN 1092-1 (DIN 2501)

ODER	Losflansch, C-Stahl, EN 1092-1 (DIN 2501)

ODER	Losflansch, Rostfreier Stahl, EN 1092-1 (DIN 2501)

Nenndruck: 			PN6/PN10/PN16/PN25/PN40 (je nach Prozessanschluss)

Elektroden: 			1.4435 / 316L

ODER	1.4435 / 316L Spitzelektroden

ODER	Alloy C-22

ODER	Alloy C-22 Spitzelektroden

ODER	Tantal

Auskleidung: 			Polyurethan 	/ -20…50°C 	(DN25…DN1200)

/Mediumstemperatur	ODER	Hartgummi 	/ 0…80°C 	(DN50…DN2000)

ODER	PTFE 		/ -20…90°C 	(nur bei Losflansch DN25…DN300)

Trinkwasserzulassung:		KTW/W270	(verfügbar für Polyurethan, Hartgummi)

ODER	NSF 61 	(verfügbar für Polyurethan, Hartgummi)

ODER	ACS		(verfügbar für Polyurethan, Hartgummi)

ODER	WRAS BS6920	(verfügbar für Polyurethan)

Gehäuse Messumformer: 	Alu-Druckguss, beschichtet

Schutzart Messumformer:	IP66/67

Schutzart Messaufnehmer: 	IP66/67

Anzeige: 			4-zeilige, 3 Bedientasten, beleuchtete LCD-Anzeige

- Momentanwerte, Summenzähler, Statusgrößen

Bedienung:	Über Webbrowser durch im Gerät integrierten Webserver mittels RJ45 Ethernet Schnittstelle

Über Display von außen mittels Touch Control

Optional: Im Messgerät integriertes WLAN-Modul für Wireless-Bedienung mittels Laptop, Tablet oder Smartphone

Geräteprüfung: (optional)	Optional: Funktion zur rückführbaren Verifikation des Messgeräts gemäß ISO 9001 im eingebauten Zustand ab Werk im Gerät integriert

Messabweichung: 		+/- 0,5% v.M.

ODER	+/- 0,2% v.M.

Messdynamik: 			über 1000:1

Ein-/Ausgang 1:   		0/4...20 mA Stromausgang mit HART-Kommunikation

ODER	Profibus PA

ODER	Profibus DP

ODER	Modbus RS485

ODER	Ethernet/IP

ODER	PROFINET

Ein-/Ausgang 2:   	Konfigurierbares I/O, nutzbar als: Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang, Statuseingang, 4…20 mA Stromausgang, 4…20 mA Stromeingang

ODER	Relais

Ein-/Ausgang 3:   	Konfigurierbares I/O, nutzbar als: Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang, Statuseingang, 4…20 mA Stromausgang, 4…20 mA Stromeingang

ODER	Relais

Hilfsenergie: 			230 V AC

ODER	24 V DC

Zubehör:			Kein Zubehör

ODER	Wetterschutzhaube

z.B. Fabrikat: 			Endress + Hauser Promag W 300