Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen mit „ODER“ gekennzeichnet, um Ihnen die Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Bitte löschen Sie zudem die Kursiv dargestellten Auswahl-Hilfen!

Wirbelfrequenz-Durchflussmesser nach dem Vortex-Prinzip als Kompaktgerät in Zwischenflansch-Ausführung ohne Hilfsenergie mit folgender Ausrüstung:

Grundeigenschaften für diese Geräteserie:

- vibrationsunempfindlicher, kapazitiver Sensor zur Erfassung der Wirbelablösefrequenz

- verschmutzungsunempfindlicher Sensor

- Messbereich und Ausgänge frei einstellbar

- verankerter und geschweißter Staukörper

- Versorgung über Messumformerspeisegerät

- 65 mm Einbaubreite ist optimal geeignet für Ersatz von Messblenden

- Optional: Funktion zur rückführbaren Verifikation des Messgeräts im eingebauten Zustand ohne 
  Prozessunterbrechung

Bauform: 			Kompaktgerät

ODER	Getrennt-Variante mit Kabellänge Standard 5m (max. 30m)
	ODER	Kompaktgerät mit externer Anzeige FHX50 bis max. 200m

Messaufnehmer

Nennweite: 			Zwischenflansch DN 15 … 150

Nenndruck: 			PN 40

Werkstoffe

- Rohr-/Staukörper: 		Edelstahl 1.4435

- Umformergehäuse: 		Alu-Druckguss, lackiert

- Dichtung: 			Graphit

ODER	Viton

ODER	Gylon

ODER	Kalrez

Mediumstemperatur: 		-40°C...+260°C

ODER	-200°C...+400°C

Schutzart: 			IP67

Messumformer

Messgenauigkeit:		+/- 1% v. Messwert für Gase/Dampf; +/- 0.75% v. M. für Flüssigkeiten

Ein-/Ausgänge:   	1x 0/4...20 mA Stromausgang HART

ODER	1x 0/4...20 mA Stromausgang HART + 1x Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

ODER	1x 0/4...20 mA Stromausgang HART + 1x 4…20mA Stromausgang

ODER	Profibus PA + 1x Schalt-/Statusausgang

Schutzart:			IP 67

Zulassung: 			optional: ATEX; DGRL/ PED

z.B. Fab.: 			Endress + Hauser Prowirl D 200