Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Komplettmesstelle Ionenselektiv Messung zur Bestimmung vom Ammonium und Nitrat zur Beckenrandmontage bestehend aus

- AM/NI-Elektrode in Armatur

- AM/NI-Messumformer

- Standsäule zur Aufnahme der Armatur und Montage des Messumformers

AM/NI-Messelektrode in Armatur

Potentiometrische in-situ Messung,ionenselektiv zum Steuern und Regeln.

Digitaler Festkabelsensor mit MEMOSENS-Protokoll, Störionenkompensationen

- Austauschbare Membrankappen

-Direkte Messung von Ammonium bzw. Nitrat ohne aufwändige Probenaufbereitung

– Optionale Kalium- und/oder Chloridmessung, auch zur Kompensation hoher Konzentrationen an Störionen

– pH-Messung als Standard

– Geringe Betriebskosten, da kein Reagenzienverbrauch

Messbereich 			NH4-N : 0,1-1000 mg/l

NO3-N : 0,1-1000 mg/l

pH: 0-14

Kalium: 1-1000 mg/l

Chlorid: 1-1000 mg/l

Steckplatz 1			NH4-N

Steckplatz 2			NO3-N

(Steckplatz 3)			Zur Kompensation hoher Konzentrationen an

Störionen (entweder Kalium oder Chlorid)

Umgebungstemp.		-20…+50°C

Prozesstemp.			 2…40°C

Messkabellänge:		3m (7m ; 15m)

Bis 100m Kabellänge möglich!

Zulassung:			Ex-freier-Bereich

z.B. Fabrikat: 			Endress + Hauser

Typ: 				CAS40D

AM/NI-Messumformer

Multiparameter-Messumformer für die Analysenmesstechnik zur Überwachung und Steuerung von verfahrenstechnischen Prozessen. .Folgende Parameter können gemessen werden: pH, Redox, Leitfähigkeit, Trübung/ Feststoffgehalt, Nitrat, Ammonium, gelöster Sauerstoff, SAK, Chlor, Kalium, Chlorid

Grundeigenschaften für diese Geräteserie

- Digitale Signalübertragung von und zu den Sensoren

- Automatische Sensorerkennung mit Anpassung der Software

- Möglichkeit der Parameteränderung ohne Hardwareänderung im laufenden Betrieb.

- Automatische Temperaturkompensation

- einfache und intuitive Bedienung durch Bedienkonzept via Navigator und Softkeys

- transflektives grafisches Display (hoher Kontrast auch bei heller Umgebung)

- individuelle Messwertdarstellung programmierbar

- integrierter Stromausgangssimulator

- Signalisierung des Fehlerfalles zusätzlich durch rote Displaybeleuchtung

- Kundenspezifische Alarmkonfiguration für Alarmkontakt und Fehlerstrom

- Logbuchfunktion (Daten-, Ereignis- und Programmlogbuch) und Datenlogger mit Kalibrierhistorie

- Übertragen kompletter Konfigurationen, Datensicherung und Softwareupdate durch SD-Karte

- zuverlässige Wärmeabfuhr ohne Lüfter

- Stromausgänge potenzialgetrennt gegen Sensorstromkreise und gegeneinander,

Bauform: 			Feldgehäuse für Wand- und Rohrmontage (bis 61mm)

Eingang: 			1-Kanal-Variante:störsicherer MEMOSENS Eingang

(2-Kanal-Variante: Zwei störsichere MEMOSENS Eingänge)
				weitere Kanäle aufrüstbar

Ausgänge:			2 x 0/4...20 mA HART,für Hauptmesswert und Sekundär-Wert,

(4 x 0/4...20 mA,HART für Hauptmesswert und weitere Werte)

Kommunikation	(option)		(Ethernet)

(Modbus TCP(+Ethernet Konfiguration))

(Profibus DP (+Ethernet Konfiguration))

Kontakte: 			1 Alarmkontakt

(1 Alarmkontakt mit 2 weiteren Grenzkontakten)

(1 Alarmkontakt mit 4 weiteren Grenzkontakten)

Messbereich:			abhängig vom angeschlossenen Sensor

Stör-Festigkeit/-Aussendung: 	gemäß EN 61326-1:2006

Überspannungsschutz: 		nach EN 6100-4-5

Hilfsenergie: 			100 ... 230 V AC ± 15%, 50/60 Hz

(24VDC)

(24VAC)

Schutzart:			IP 66/67, Dichtigkeit und Korrosionsbeständigkeit nach NEMA 4X

z.B. Fabrikat:			Endress+Hauser

Typ: 				Liquiline CM442

(Liquiline CM444 bei mehr als 2 Kanälen)

Standsäule zur Aufnahme der Armatur und Montage des Messumformers

Montage Umformer, Sensor

Anwendung: offenes Gerinne, Speicher,Behälter, Becken.

Werkstoff: rostfr. Stahl V4A

Anwendung 			1 Armatur mit Sensor

(2 Armaturen mit Sensor)

Hauptrohr:			Bodenmontage

(Wandmontage)

(Geländermontage)

Länge HauptrohrVertikal:	500mm

(1.000mm)

(1.800mm)

Querrohr(horizontal)		500mm

(1.000mm)

(1.500mm)

Montage Querrohr		mittels Kreuzklemmstück

Verbindung Armatur		Kette Kunststoff 5m

(Kette Edelstahl, 5m)

(Kreuzklemmstück,fixierbar)

(Pendelhalterung)

ArmaturenZubehör 		Multifunktions-Klemmring

Schnellspanner

Tauchrohrablage                                                                  					4 Stück Klettkabelbinder (4 Stck)

Dreieck-Karabiner (Kettensicherung)

Rohrschutzkappe

Empfohlenes Zubehör :

Mast/Wand. Befestigungssatz 71096920 für Messumformer CM44x

Wetterschutzdach für CM442 aus 1.4301 (320x300x270mm)

Überspannungsschutz für die Versorgungsleitung

Kompaktgerät zur Tragschiene 35mm-Montage. Anwendung: Zum Schutz vor Überspannung und magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungen

von Feldgeräten und übergeordneten Systemen

Zulassung 			Ex-freier Bereich

(ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb)

Anwendung			Versorgungsspannung 90-230V (+/-10%)

(Versorgungsspannung 10-55V (+/-20%))

Überspannungsschutz für die Signalleitung ( Anzahl richtet sich nach Anzahl der Ausgänge)

Kompaktgerät zur Tragschiene 35mm-Montage. Anwendung: Zum Schutz vor Überspannung und magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungen

von Feldgeräten und übergeordneten Systemen

Zulassung 			Ex-freier Bereich

(ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb)

Anwendung			Messsignal 0/4-20mA, PFM,PA,FF

Schutzgehäuse Feldmontage für HAW 562-Überspannungsschutz

mit eingebauter Tragschiene zum Einbau von bis zu vier HAW562-Geräten, Erdanschluss, GORE-TEX Filter, 2 Plombierschrauben und 4 Kunststoff Kabeleinführungen M20; Feldgehäuse aus Aludruckguss, 100x160mm,epoxidbeschichtet,